技术要求附件：

武汉网锐检测科技有限公司招标采购

招 标 文 件（附件）

光插回损在线监测系统

技术规范书

2022年3月

# 1  总则

1.1 投标人必须取得生产厂家对于本次项目的正式项目授权，生产厂家必须具备光插回损在线监测系统的设计、制造经验，并有质检部门的认可文件，ISO9001质量认证书或相当的认证文件、相关权威部门鉴定证书和生产许可证（如适用）。投标的设备必须提供商业运行的良好记录，且投标设备须具有测试机构运行的经验。

1.2本技术规范提出了光插回损在线监测系统主要技术参数、结构、性能、试验、包装、运输及所需技术资料等方面的技术要求。

1.3本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应提供符合本规范书和工业标准的优质产品。

1.4如果投标人没有以书面形式对本规范书的条文提出异议，则意味着投标人提供的设备(或系统)完全符合本技术规范书的要求。如有异议, 不管是多么微小, 都应在投标文件中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

1.5本设备技术规范书所使用的标准如遇与投标人所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

1.6本设备规范书未尽事宜，由招投标双方协商确定。

1.7投标方应按本规范书顺序逐条应答，并简要描述。

# 2  设备用途

本仪器为光插回损在线监测系统，是一款优化的光纤器件测试与测量平台，可实现光器件、光模块的高效开发、测试。当前光器件市场发展迅猛，各种光学器件层出不穷，为满足光器件高效率测试的需求，光插回损在线监测系统应运而生。本监测系统使用免缠绕插回损测试仪模块和多路光开关模块，采用“免缠绕”技术的应用，使得多芯光器件的测试更加高效有条理。仪器需符合YD/T 1272.1、YD/T 1272.3、YD/T 1272.4、YD/T 1272.5和IEC 61300-3-3-2009等标准中对光插回损在线检测系统的使用要求。

# 3    技术参数和性能要求

技术参数详见下表，表中所列参数为最低要求。

（注：以下带*的指标项为加分指标项，带**的指标项为废标选项）

| 技术指标 | 具体功能要求 |
| --- | --- |
| 测试标准 | YD/T 1272.1、YD/T 1272.3、YD/T 1272.4、YD/T 1272.5、IEC 61300-3-3-2009 |
| **技术参数 | 1.支持多芯免缠绕回波损耗测试； 2.自动完成不少于24通道的插回损测试； 3.设备光功率接收测试端采用积分球测试方案，满足MPO类器件测试要求，同时支持FC\SC\LC\Ф2.5mm通用接头\Ф1.25mm通用接头，并配置MPO-FC\SC\LC转接跳线； 4.光功率计：波长范围不小于850nm～1700nm，光功率测试范围不小于＋5dBm～－75dBm； 5.光源：单模波长1310nm&1550nm，稳定度不低于0.01dB/15min和0.03dB/8hour； 6.光开关：支持不少于24通道，重复性≤0.02dB； 7.插损显示分辨率不低于0.01dB，回损显示分辨率不低于0.01dB；回损测试范围不低于15dB～70dB，回损测试精度不低于±2dB； 8.支持多通道插回损长时间在线自动化监控测试和单通道手动测试，能设置自动采集间隔，自动保存测试结果；插回损在线自动化监控测试过程中，可实时显示在线插回损测试曲线； 9.可通过软件配置测试线序和流程；测试数据可保存为Excel/数据库/XML等多种形式，在线插回损测试曲线可导出为图片格式文件； |
| *扩展功能 | 可扩展32通道及以上光功率计； |
| *光开关性能 | 切换时间≤80ms，插入损耗≤1.5dB，寿命≥3×107次； |
| *高效率测试 | 24芯双波长（1310nm&1550nm）插回损测试不超过1.5分钟完成； |
| *显示器 | 尺寸不小于21寸，分辨率≥1600*900； |
| 校准 | *报价中含安装、培训，设备安装完成后需通过第三方校准，并出具校准证书。 |
| *售后服务 | 提供下场售后公司单位名称、地址及联系方式； 维修责任：质保期内零部件出现损坏，费用由乙方承担。若因人为原因造成损坏，部件费用由甲方承担，但乙方必须积极提供无偿技术支持和服务。 提供质保期外的下场服务费价格，并承诺质保期后设备使用生命周期内，下场费用维持不变； 提供《设备维保更换部件清单》，清单中含部件更换周期、价格，后续需按此价格执行；（由厂家列举，需包含主要更换部件）详细见附表一。 乙方对设备提供质量保证： 设备整机保修不低于2年，超过2年的有额外加分。 |
| 验收要求 | 所有测量用的仪器仪表都完成计量，提供三方机构的校准证书； |
|  | **提供光功率计（积分球）适配器报价（基于供应商应答《设备维保更换部件清单》更换周期计算）； 其他设备耗材按出厂默认配置，不作要求； |
|  | 提供完整的设备、维护工具、备件以及操作使用手册、设备维保指导说明书，特别是更换备件、系统复位、软件重装所需的系统固件、永久密码、设置表、版本代码等； |
|  | 甲方需要完全持有交付设备的各种软件的使用授权；所有授权必须保证在设备生命周期内的正常使用、维护、升级； |
|  | 设备到货后6个月内，给予2次培训，培训总时长不低于8h。 |

附表一：

设备维保更换部件清单（年度）

单位：元（含13%增值税）

| 序号 | 周期更换部件名称 | 品牌 | 型号 | 单价 | 总价 | 更换周期 | 折算更换数量（年度） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光功率计（积分球）适配器 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ...... |  | ...... |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

# 4  *交货期：

合同签订后15天内完成交货安装，比要求到货周期短的有额外加分。

# 5  技术配合

1）现场安装/投运的合作和管理。

2）提供设备的现场验收、测试方案和技术指标。

3）	其它约定配合工作。