技术要求附件：

武汉网锐科技有限公司招标采购

招 标 文 件（附件）

（氙灯老化试验箱）

技术规范书

2021年8月

# 1  总则

1.1 投标人必须取得生产厂家对于本次项目的正式项目授权，生产厂家必须具备氙灯老化试验箱的设计、制造经验，并有质检部门的认可文件、ISO-9001质量认证书或相当的认证文件、相关权威部门鉴定证书和生产许可证。投标的设备必须提供商业运行的良好记录，且投标设备须具有测试机构运行的经验。

1.2本技术规范提出了氙灯老化试验箱主要技术参数、结构、性能、试验、包装、运输及所需技术资料等方面的技术要求。

1.3本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应提供符合本规范书和工业标准的优质产品。

1.4如果投标人没有以书面形式对本规范书的条文提出异议，则意味着投标人提供的设备(或系统)完全符合本技术规范书的要求。如有异议, 不管是多么微小, 都应在投标文件中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

1.5本设备技术规范书所使用的标准如遇与投标人所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

1.6本设备规范书未尽事宜，由招投标双方协商确定。

1.7投标方应按本规范书顺序逐条应答，并简要描述。

# 2  设备用途

本仪器为氙灯老化试验箱，氙灯老化箱通过全光谱氙弧灯来模拟户外阳光等气候条件对产品进行加速老化试验或稳定性测试。仪器的光谱、光强控制、温度控制、喷淋、相对湿度控制使试验全方位的模拟自然气候状况，能够在几天或者几周内，再现户外几个月甚至多年的老化效果。该设备广泛应用于材料的研究开发和质量控制。仪器需符合ISO 4892-2; ASTM G155；GB/T 2423.24;GB/T 16422.2等标准。

# 3    技术参数和性能要求

技术参数详见下表，表中所列参数为最低要求。

（注：以下带*的指标项为加分指标项，带**的指标项为废标选项）

| 技术指标 | 具体功能要求 |
| --- | --- |
| 测试标准 | ISO 4892-2; ASTM G155；GB/T 2423.24;GB/T 16422.2 |
| **技术参数 | 辐照度要求： 有340nm，420nm，两种辐照度控制方式，支持TUV（300-400nm）控制方式，使用日光或窗玻璃过滤片时： 辐照度范围 日光滤镜 窗玻璃滤镜 340nm 0.25~1.1w/m2 0.25-0.85 w/m2 420nm 0.45~2.2 w/m2 0.45-2.2 w/m2 300-400nm 20-120w/m2 20-108 w/m2 控制精度：±0.02w/m2； 辐照度可以自动调节控制，灯管+日光滤镜的组合，其光谱分布应满足CIE 85:1989表4的要求。 箱体温湿度： 工作温度：光照需高达65℃，黑暗需高达50℃，温度偏差±3℃，均匀度±2℃，波动度±1.5℃； 工作湿度：光照：20%~95%RH，黑暗：20%~95%；偏差：±4%； 黑标温度范围：光照：50~120℃，黑暗：25-50℃；黑板温度范围：光照：45~110℃，黑暗：25-50℃，温度偏差±3℃； 可以实现光照/黑暗/喷淋程序自动控制，正喷淋流量0.16L/min；正喷加背喷流量0.4L/min。实时显示运行状态以及参数；当辐照度、温度、相对湿度等关键参数偏离设定值时，能自动停止并报警提示；并配置有风机过热保护、缺水提示、故障报警等功能。 需配套纯水设备；满足设备对水纯度的要求，如水的电导率＜5μS/cm，不溶物含量＜1μg/g，硅含量应≤0.2μg/g，储水罐≥60L； 设备必须为进口品牌，并提供相应的品牌说明； 支持开放式样品架，即样板背面可以外露；也可配置固体背板。固体背板要求由不会对暴露结果产生影响的惰性材料制备，如铝合金或不锈钢。 |
| *曝晒面积 | ≥2000cm2； |
| *灯管寿命 | 户外条件下使用寿命≥2500h； |
| 校准 | **附带工厂校准仪；校正仪具有可溯源至美国国家标准和技术研究所NIST的校正证书 *可提供辐照度校准服务，并可提供校准设备或标样的溯源证书；并提供年校准价格。 |
| *售后服务 | 提供下场售后公司单位名称、地址及联系方式； 维修责任：质保期内零部件出现损坏，费用由乙方承担。若因人为原因造成损坏，部件费用由甲方承担，但乙方必须积极提供无偿技术支持和服务。 提供质保期外的下场服务费价格，并承诺质保期后设备使用生命周期内，下场费用维持不变； 提供《设备维保更换部件清单》，清单中含部件更换周期、价格，后续需按此价格执行；（由厂家列举，需包含主要更换部件灯管、滤芯） 详细见附表一。 乙方对设备提供质量保证: 设备整机保修不低于1年，超过1年的有额外加分。 |
| 验收要求 | 所有测量用的仪器仪表都完成计量，提供三方机构的校准证书； |
|  | **提供灯管耗材报价，至少满足9000h使用量（基于供应商应答《设备维保更换部件清单》更换周期计算）； 其他设备耗材按出厂默认配置，不作要求； |
|  | 提供完整的设备、维护工具、备件以及操作使用手册、设备维保指导说明书，特别是更换备件、系统复位、软件重装所需的系统固件、永久密码、设置表、版本代码等； |
|  | 甲方需要完全持有交付设备的各种软件的使用授权；所有授权必须保证在设备生命周期内的正常使用、维护、升级； |
|  | 设备到货后6个月内，给于2次培训，培训总时长不低于8h。 |

附表一：

设备维保更换部件清单（年度）

单位:元（含13%增值税）

| 序号 | 周期更换部件名称 | 品牌 | 型号 | 单价 | 总价 | 更换周期 | 折算更换数量（年度） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灯管 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 滤芯 |  | Ⅰ级滤芯 |  |  |  |  |
| 3 | 滤芯 |  | Ⅱ级滤芯 |  |  |  |  |
| 4 | 滤芯 |  | Ⅲ级滤芯 |  |  |  |  |
| 5 | 滤芯 |  | 反渗透膜 |  |  |  |  |
|  | ...... |  | ...... |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

# 4  *交货期：

合同签订后120天内完成交货安装，比要求到货周期短的有额外加分。

# 5.  技术配合

1）现场安装/投运的合作和管理。

2）提供设备的现场验收、测试方案和技术指标。

3）	其它约定配合工作。