附件：

武汉网锐检测科技有限公司

招 标 文 件

焓差实验室

技术规范书

2021年7月

# 1  总则

1.1 投标人投标的设备必须提供商业运行的良好记录，且投标设备须具有测试机构运行的经验。

1.2本技术规范提出了焓差实验室主要技术参数、结构、性能、试验、包装、运输及所需技术资料等方面的技术要求。

1.3本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标人应提供符合本规范书和工业标准的优质产品。

1.4如果投标人没有以书面形式对本规范书的条文提出异议，则意味着投标人提供的设备(或系统)完全符合本技术规范书的要求。如有异议, 不管是多么微小, 都应在投标文件中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

1.5本设备技术规范书所使用的标准如遇与投标人所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

1.6本设备规范书未尽事宜，由招投标双方协商确定。

1.7投标方应按本规范书顺序逐条应答，并简要描述。

# 2  设备用途

本实验装置可以创造宽广的工况范围，真实地模拟制冷空调产品的使用条件；采用可编程序控制器和先进的数据采集系统，操作直观，控制可靠，数据自动采集处理并存档，自动打印试验报告，便于分析试验结果和数据。

★注意：本项目是在原有高温仓的基础上进行改建（拆除、新建）。

# 3    技术参数和性能要求

3.1机型：

空调：机房空调；★户外机柜专用空调；

3.2参考标准

GB/T 19413-2010 计算机和数据处理机房用单元式空气调节机

GB/T 17758-2010 单元式空气调节机

YD/T 3320.1-2018 通信高热密度机房用温控设备 第1部分：列间式温控设备

GB 19576-2019 单元式空气调节机能效限定值及能效等级

……

★3.3测试及计算项目

1）室内空气干球温度、空气湿球温度；

2）室外空气干球温度、空气湿球温度、空气相对湿度；

3）空调器的空气出风干球温度、出风湿球温度温度、出风相对湿度；

4）冷水、热水进出温度、流量、压降；

5）空气出风静压差；

6）被测机的电流、电压、功率参数

7）被测机系统的温度、压力参数

8）制冷量、制热量；

9）能效比、制冷系数、热泵系数；

10）风量；

3.4技术要求

★3.4.1试验范围

额定制冷量：500W～20000W；

额定制热量：600W～25000W

风量范围：120 m3/h～3000m3/h；

★3.4.2试验室测试精度

制冷量：准确度： 与标准机比较≤±2%；

重复性： 三次测量结果偏差≤1.5%（一次装机）

制热量：准确度： 与标准机比较≤±2%；

重复性： 三次测量结果偏差≤1.5%（一次装机）

风量：准确度：与标准机比较≤±2%；

重复性：三次测试重复性(一次装机)≤1.5％（标准机由用户提供）

★ 3.5试验室温湿条件

3.5.1主要试验条件

| 项目 | 室内侧 | 室外侧 |
| --- | --- | --- |
|  | 空气入口状态 | 空气入口状态 |
|  | 干球 温度 | 湿球 温度 | 干球温度 |
| 名义 制冷 | 风冷式 | 24 | 17 | 35 |
|  |  |  |  | - |
| 最大负荷制冷 | 30 | 19 | 43 |
| 凝露 | 25 | 21 | 23 |
| 低温制冷 | 20 | 14 | 21 |
| 加湿 | 24 | 16 | - |
| 送风量、静压 | 20 |  |  |

★4.工况环境室部分

室内侧：干球温度：10～50℃，相对湿度：35%～90%

室外侧：干球温度：-15～50℃，相对湿度： 35%～95%

相对湿度根据具体的试验参数确定，不是任意温度下的湿度

4.1试验室房间体

A．库体尺寸：(按建筑物的实际层高)

室内侧：6000（长）×5000（宽）×3400（高）；

室外侧：6000（长）×5000（宽）×3400（高）；

B．库板材料及结构

（1）库板采用的100mm厚板。

（2）库板表面为PVC彩钢板（钢板喷塑）。

带400W×500W观察窗×2

急停按钮

备用插座：Φ220V 、Φ220V各两个

4.2试验间温湿度控制调节系统

空气处理机

放置在试验室内部后半部分，空气处理机采用不锈钢面板，内布置有三组蒸发器、电加热器、低噪音风机。蒸发器采用中等片距的高效铜管铝翅片换热器。

单个的空气处理机的组成：

空调柜体：                                                 1台

框架:				                     			          1 台

送风装置：离心风机（三相）                  	     	       1台

冷却装置：压缩冷凝机组（中温工况三组）	                     2组

加热装置：镍铬电加热器(室外前后加热)，固态继电器调节		   1组

加湿装置：铠装电加热器，固态继电器调节           		   1组

保护装置：      										          1组

制冷机高低压力、压缩机过流、排气过热、风机过流、风压差

房间超温、电加热超温、电加湿器断水、电加湿器空焚

4.2.3电加湿器

室内环境间采用一台不锈钢电加湿器，加湿量为30kg/h，PID控制。

室外环境间采用一台不锈钢电加湿器，加湿量为20kg/h，PID控制。

加湿器由蒸发箱（包括箱体、水位控制箱、电加热管、接线盒）和电控箱等组成。采用不锈钢制作，性能稳定、安全可靠，可实现PID控制。避免无水烧干现象，加湿器具有热保护功能，具有电流保护功能，当电流值超过额定值的25%时，熔断器熔断以保护设备安全。

4.2.4环境负荷采用风冷机组，整个机组配有高低压保护和电子式油位控制器及高效的壳管式水冷冷凝器和冷却水控制系统高效的EMERSON油分离器，储油罐、回气管路配备可换芯干燥过滤器，视液镜。环境室可根据不同的工况和不同规格的被测样机分别或同时使用。共有五套谷轮机组。

5.焓差测试部分

5.1技术指标

★风量范围：120～3000m3/h

5.2流量箱

内含有整流板、喷嘴、变频器、变频风机等。

| 设备/零部件 | 规格 | 品牌 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备总体外形尺寸 | 1300×1300×2400 |  | 1 |
| 长径喷嘴 | 一批 |  | 一批 |
| 变频器 |  | 台达 | 1 |
| 高压头引流风机 |  | 新风 | 1 |
| 采样装置 | 不锈钢一套 |  | 1 |
| 取压装置 | 4×2组均布 |  | 8 |
| 压差变送器 |  | 横河 | 1 |

5.3采样装置

温湿度测量装置包含采样器、引风机和测量补水箱。4套。

每套结构：材质：不锈钢；

引风机：高压头风机。

★温度计： Pt100。

★温湿度采样器：风速5m/s ，带自动给水槽,全套采用不锈钢材料。共有3套测定装置。

6.数据采集系统

6.1数据采集系统采用国内唯一的：传感器----数据采集-----计算机数据处理----PID参数控制系统，确保了数据的准确。

A工况采集系统（温湿度控制）

| 序号 | 产品名称 | 型号 | 量程 | 精度 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温度变送器 | Pt100 | 0.0 – 150 ℃ | 一级 | 千野 |
| 2 | 温度调节器 | AI | -50.0- +50．0 ℃ | 0.25级 | 日本 |
| 3 | 可控硅 | SR100 | 100A |  |  |

B静压调零系统

压力变送器——PID仪表——变频调速器—变频风机

| 序号 | 产品名称 | 型号 | 量程 | 精度 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压力变送器 | EJA110 |  | 0.1级 | 重庆 |
| 2 | 压力调节器 | AI |  | 0.25 | 日本 |
| 3 | 变频调速器 |  | 0 – 60Hz |  | 台达 |
| 4 | 变频风机 |  | 8000m3/h |  | 淄博 |

C被测样机温度测量：传感器----数据采集-----计算机数据处理

| 序号 | 产品名称 | 型号 | 量程 | 精度 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PT100 | 银导线 | -50 – 250 ℃ |  | 千野 |

| 序号 | 产品名称 | 型号 | 量程 | 精度 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压力变送器 | EJA110 | 1k Pa | 0.1级 | 横河 |

D 取样器干、湿球温度测量：

传感器----数据采集-----计算机数据处理

| 序号 | 产品名称 | 型号 | 量程 | 精度 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干球温度 | Pt100 | -45 – 250 ℃ | 0.1℃ | 千野 |
| 2 | 湿球温度 | Pt100 | 0 – 250 ℃ | 0.1℃ | 千野 |

三相数字功率表：采用三相四线数据功率表，精度0.2级。日本横河WT330

能够测量三相功率、单相功率、电流、电压、功率因数等电参数。

6.2计算机系统

打印机               A4打印机            		     	 1台

计算机通信接口     	RS232C/RS485扩充				    2套

| 序号 | 产品名称 | 配 置 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计算机 | 主流配置 | DELL/宏碁 |
| 2 | 打印机 |  | 美国Hp |
| 3 | 接口卡 | PCL-745B | 台湾研华 |

7.电气测控部分

7.1电气控制

控制柜分为动力柜和控制柜，外形尺寸：500(厚)×800(宽)×1900(高)mm

采用四个控制柜。

电器元器件采用施奈德、菲尼克斯等知名品牌的产品。电器控制具有自动化程度高可靠易于维修的特点，并可实现远程控制和无人值守。

7.2  操作柜                                               	2台

内含西门子PLC、仪表等

7.3动力柜                                                	1台

内含施耐德的电气设备，主要包括空气断路器、空气断路器配件、固态继电器、菲尼克斯端子等。

★8.测试控制软件

1）软件采用组态软件编制。

2）软件具有以下功能：

曲线和报告都能从已保存的数据库中调出来；

测试软件能与硬件进行远程通信，实现设备的开和关，修改设定参数等；

软件能自动判稳和出报告，实验完成后自动关设备和计算机；

软件正常操作和修改校准参数要分别设置密码，保证管理权限；

3）具有根据给定的稳定状态判断条件和数据存盘条件，实时自动判断测试状态稳定与否、并自动计算（如根据工况偏差与实验时间自动判稳）。也可由人工完成上述操作，同时亦提供人工选定的特定的时间区段内的数据进行干预存盘的功能。

4）配备功能完善的数据库。铭牌内容、测试设备状态参数、历次采样数据、中间数据和结果数据等各项参数以及应时间的曲线等均需存盘保存。

5）能生成、输出、打印规定形式和内容的、不同单位的EXCEL报表。

6）监控电脑具有同监控设备、测量仪表、触摸屏之间的通信功能。

9.完成时间：设计、制造、安装施工全部时间不超过4个月。

10. 甲方配套设施

电源： 3φ 380V 50Hz  220kVA±5%

提供250A动力电缆至实验室

水源：1m3/h   加湿用